## lab 47b
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | T° ref | incertitude | min | max
1 | 132 | 0.35 | 131.65 | 132.35 | conforme
2 | 130.7 | 0.42 | 130.28 | 131.12 | conforme
3 | 133 | 0.37 | 132.63 | 133.37 | non conforme
4 | 132.4 | 0.43 | 131.97 | 132.83 | conforme
5 | 130.9 | 0.45 | 130.45 | 131.35 | conforme
6 | 130.8 | 0.39 | 130.41 | 131.19 | conforme
7 | 133.6 | 0.38 | 133.22 | 133.98 | non conforme
8 | 132.3 | 0.43 | 131.87 | 132.73 | conforme
9 | 132.2 | 0.42 | 131.78 | 132.62 | conforme
10 | 132.3 | 0.41 | 131.89 | 132.71 | conforme

## lab 47a
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 131 | 1.82 | 129.18 | 132.82 | non conforme
2 | 132.8 | 0.51 | 132.29 | 133.31 | non conforme
3 | 131.1 | 0.42 | 130.68 | 131.52 | conforme
4 | 130.9 | 0.87 | 130.03 | 131.77 | conforme
5 | 132.4 | 0.47 | 131.93 | 132.87 | conforme
6 | 131.9 | 1.48 | 130.42 | 133.38 | non conforme
7 | 131.7 | 0.57 | 131.13 | 132.27 | conforme
8 | 132 | 1.51 | 130.49 | 133.51 | non conforme
9 | 135.1 | 0.61 | 134.49 | 135.71 | non conforme
10 | 135.5 | 1.53 | 133.97 | 137.03 | non conforme

## lab 19B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max
1 | 44.7 | 1.08 | 43.62 | 45.78 | non conforme
2 | 44.5 | 0.98 | 43.52 | 45.48 | non conforme
3 | 44.6 | 0.93 | 43.67 | 45.53 | non conforme
4 | 44.4 | 0.81 | 43.59 | 45.21 | non conforme
5 | 44.4 | 1.12 | 43.28 | 45.52 | non conforme
6 | 44 | 1 | 43 | 45 | conforme
7 | 43.8 | 1.08 | 42.72 | 44.88 | non conforme
8 | 44 | 1.14 | 42.86 | 45.14 | non conforme
9 | 43.9 | 1.14 | 42.76 | 45.04 | non conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 19A
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max | confotmité
1 | 37.7 | 0.43 | 37.27 | 38.13 | non conforme
2 | 37.6 | 0.49 | 37.11 | 38.09 | non conforme
3 | 37.5 | 0.42 | 37.08 | 37.92 | conforme
4 | 37.5 | 0.45 | 37.05 | 37.95 | conforme
5 | 37.4 | 0.52 | 36.88 | 37.92 | conforme
6 | 37.1 | 0.66 | 36.44 | 37.76 | conforme
7 | 37.2 | 0.69 | 36.51 | 37.89 | conforme
8 | 37.2 | 0.74 | 36.46 | 37.94 | conforme
9 | 37.1 | 0.63 | 36.47 | 37.73 | conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 145
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 30.1 | 0.41 | 29.69 | 30.51 | conforme
2 | 30.1 | 0.37 | 29.73 | 30.47 | conforme
3 | 30 | 0.41 | 29.59 | 30.41 | conforme | conforme
4 | 29.9 | 0.4 | 29.5 | 30.3 | conforme
5 | 29.9 | 0.44 | 29.46 | 30.34 | conforme
6 | 29.8 | 0.41 | 29.39 | 30.21 | conforme
7 | 30 | 0.43 | 29.57 | 30.43 | conforme
8 | 29.8 | 0.4 | 29.4 | 30.2 | conforme
9 | 29.7 | 0.37 | 29.33 | 30.07 | conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 62
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 24.8 | 0.47 | 24.33 | 25.27 | conforme
2 | 24.8 | 0.37 | 24.43 | 25.17 | conforme
3 | 24.7 | 0.48 | 24.22 | 25.18 | conforme | conforme
4 | 24.7 | 0.46 | 24.24 | 25.16 | conforme
5 | 24.7 | 0.41 | 24.29 | 25.11 | conforme
6 | 24.9 | 0.47 | 24.43 | 25.37 | conforme
7 | 24.8 | 0.37 | 24.43 | 25.17 | conforme
8 | 24.8 | 0.48 | 24.32 | 25.28 | conforme
9 | 24.7 | 0.46 | 24.24 | 25.16 | conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 82
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
2017
point | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 3.8 | 1.64 | 2.16 | 5.44 | non conforme
2 | 4 | 1.6 | 2.4 | 5.6 | non conforme
3 | 3.7 | 1.66 | 2.04 | 5.36 | non conforme
4 | 3.6 | 1.68 | 1.92 | 5.28 | non conforme
5 | 3.4 | 1.68 | 1.72 | 5.08 | non conforme
6 | 3.6 | 1.47 | 2.13 | 5.07 | non conforme
7 | 3.7 | 1.73 | 1.97 | 5.43 | non conforme
8 | 3.5 | 1.81 | 1.69 | 5.31 | non conforme
9 | 3.4 | 1.47 | 1.93 | 4.87 | conforme
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 4 |  |  | 3
5
|  |  |  | 6 |  | 7
|  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | consigne | T° ref | incertitude | min | max | conformité | conformité sans tenir compte de l'incertitude
1 | 5 | 3.4 | 2.81 | 0.59 | 6.21 | non conforme | conforme
2 | 5 | 5.5 | 0.58 | 4.92 | 6.08 | conforme | conforme
3 | 5 | 3.5 | 3.88 | -0.38 | 7.38 | non conforme | conforme
4 | 5 | 3.7 | 3.08 | 0.62 | 6.78 | non conforme | conforme
5 | 5 | 5.5 | 1.53 | 3.97 | 7.03 | conforme | non conforme
6 | 5 | 5 | 0.53 | 4.47 | 5.53 | conforme | non conforme
7 | 5 | 5.5 | 0.84 | 4.66 | 6.34 | conforme | non conforme
8 | 5 | 5.6 | 0.73 | 4.87 | 6.33 | conforme | non conforme
9 | 5 | 3.4 | 2.82 | 0.58 | 6.22 | non conforme | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83A cong
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | consigne | T° ref | incertitude | min | max | conformité | conformité sans tenir compte de l'incertitude
1 | -20 | -24 | 1.3 | -25.3 | -22.7 | non conforme | non conforme
2 | -20 | -23.5 | 1.2 | -24.7 | -22.3 | non conforme | non conforme
3 | -20 | -23.6 | 1.1 | -24.7 | -22.5 | non conforme | non conforme
4 | -20 | -23.8 | 1.1 | -24.9 | -22.7 | non conforme | non conforme
5 | -20 | -21.7 | 1.1 | -22.8 | -20.6 | non conforme | non conforme
6 | -20 | -21.8 | 1.3 | -23.1 | -20.5 | non conforme | non conforme
7 | -20 | -22 | 1.3 | -23.3 | -20.7 | non conforme | non conforme
8 | -20 | -22.3 | 1.6 | -23.9 | -20.7 | non conforme | non conforme
9 | -20 | -22 | 1.1 | -23.1 | -20.9 | non conforme | non conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 08B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 560 | 552.6 | 5.85 | 546.75 | 558.45 | conforme
milieu | 560 | 554.6 | 5.85 | 548.75 | 560.45 | non conforme
en avant | 560 | 553.3 | 5.85 | 547.45 | 559.15 | conforme
lab 08B

## lab 08A
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 560 | 549.1 | 5.2 | 543.9 | 554.3 | conforme
milieu | 560 | 553.6 | 5.2 | 548.4 | 558.8 | conforme
en avant | 560 | 547.4 | 5.2 | 542.2 | 552.6 | conforme
lab 08A

## lab 03B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
PETRIN
Tlue | incertitude | min | max | conformité
24 | 0.07 | 23.93 | 24.07 | conforme
chambre de fermentation
Tlue | incertitude | min | max | conformité
24.1 | 0.07 | 24.03 | 24.17 | conforme
24 | 0.07 | 23.93 | 24.07 | non conforme

## LAB 11B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
T lue | incertitude | min | max | conformité
1003 | 0.52 | 1002.48 | 1003.52
100 | 0.42 | 99.58 | 100.42
100.3 | 0.44 | 99.86 | 100.74

## lab 20B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
T lue | incertitude | min | max | conformité
45.3 | 0.44 | 44.86 | 45.74 | conforme
44.9 | 0.39 | 44.51 | 45.29 | conforme
45.1 | 0.67 | 44.43 | 45.77 | conforme
45.2 | 0.62 | 44.58 | 45.82 | conforme
45.2 | 0.92 | 44.28 | 46.12 | conforme

## lab 84
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
Tlue | incertitude | min | max | conformité
173.3 | 0.5 | 172.8 | 173.8 | conforme
175.2 | 0.53 | 174.67 | 175.73 | conforme
176.6 | 0.48 | 176.12 | 177.08 | conforme
172.7 | 0.56 | 172.14 | 173.26 | conforme
173.9 | 0.48 | 173.42 | 174.38 | conforme
174.6 | 0.51 | 174.09 | 175.11 | conforme
176.2 | 0.51 | 175.69 | 176.71 | conforme
177.5 | 0.82 | 176.68 | 178.32 | conforme
178.2 | 0.66 | 177.54 | 178.86 | conforme

## Feuil1
T° ref | Correction
20.1 | 0.2
40.1 | -0.3