## lab 47A-2025
UNPA |  | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 132.4 | 132.2 | 0.44 | 131.76 | 132.64 | conforme
2 | 132.4 | 131.6 | 0.4 | 131.2 | 132 | conforme
3 | 132.4 | 130.6 | 0.39 | 130.23 | 130.99 | conforme
4 | 132.4 | 130.5 | 0.37 | 130.1 | 130.87 | conforme
5 | 132.4 | 132 | 0.4 | 131.63 | 132.4 | conforme
6 | 132.4 | 130.9 | 0.37 | 130.52 | 131.27 | conforme
7 | 132.4 | 131.8 | 0.38 | 131.42 | 132.18 | conforme
8 | 132.4 | 130.7 | 0.38 | 130.31 | 131.08 | conforme
9 | 132.4 | 131.1 | 0.39 | 130.73 | 131.49 | conforme
10 | 132.4 | 129.2 | 0.37 | 129.2 | 129.57 | non conforme

## lab 47B-2025
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 132.3 | 132.2 | 0.57 | 131.63 | 132.77 | conforme
2 | 132.3 | 131.4 | 0.44 | 130.96 | 131.84 | conforme
3 | 132.3 | 130.6 | 0.42 | 130.21 | 130.99 | conforme
4 | 132.3 | 130.5 | 0.39 | 130.12 | 130.88 | conforme
5 | 132.3 | 129.8 | 0.38 | 129.38 | 130.22 | non conforme
6 | 132.3 | 131.4 | 0.42 | 130.96 | 131.84 | conforme
7 | 132.3 | 133.1 | 0.44 | 132.56 | 133.64 | non conforme
8 | 132.3 | 132.4 | 0.54 | 131.9 | 132.9 | conforme
9 | 132.3 | 131.9 | 0.5 | 131.33 | 132.47 | conforme
10 | 132.3 | 134.4 | 0.57 | 134.4 | 134.4 | non conforme

## lab 19B-2025
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax
1 | 44.2 | 44.5 | 0.39 | 44.11 | 44.89 | conforme
2 | 44.2 | 44.6 | 0.36 | 44.24 | 44.96 | conforme
3 | 44.2 | 44.6 | 0.37 | 44.23 | 44.97 | conforme
4 | 44.2 | 44.4 | 0.39 | 44.01 | 44.79 | conforme
5 | 44.2 | 44.2 | 0.37 | 43.83 | 44.57 | conforme
6 | 44.2 | 43.7 | 0.39 | 43.31 | 44.09 | conforme
7 | 44.2 | 43.7 | 0.38 | 43.32 | 44.08 | conforme
8 | 44.2 | 43.6 | 0.39 | 43.21 | 43.99 | conforme
9 | 44.2 | 44.1 | 0.39 | 43.71 | 44.49 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 19A-2025
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | confotmité
1 | 42.4 | 41.6 | 0.5 | 41.1 | 42.1 | conforme
2 | 42.4 | 41.6 | 0.5 | 41.1 | 42.1 | conforme
3 | 42.4 | 41.5 | 0.49 | 41.01 | 41.99 | conforme
4 | 42.4 | 41.5 | 0.51 | 40.99 | 42.01 | conforme
5 | 42.4 | 41.2 | 0.53 | 40.67 | 41.73 | conforme
6 | 42.4 | 40.9 | 0.57 | 40.33 | 41.47 | non conforme
7 | 42.4 | 41 | 0.51 | 40.49 | 41.51 | non conforme
8 | 42.4 | 40.9 | 0.49 | 40.41 | 41.39 | non conforme
9 | 42.4 | 41.1 | 0.45 | 40.65 | 41.55 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 145-2025
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 30 | 30.2 | 0.35 | 29.85 | 30.55 | conforme
2 | 30 | 30.2 | 0.35 | 29.85 | 30.55 | conforme
3 | 30 | 30.1 | 0.35 | 29.75 | 30.45 | conforme | conforme
4 | 30 | 30 | 0.37 | 29.63 | 30.37 | conforme
5 | 30 | 30.1 | 0.35 | 29.75 | 30.45 | conforme
6 | 30 | 30 | 0.35 | 29.65 | 30.35 | conforme
7 | 30 | 30 | 0.36 | 29.64 | 30.36 | conforme
8 | 30 | 30 | 0.36 | 29.64 | 30.36 | conforme
9 | 30 | 30.4 | 0.35 | 30.05 | 30.75 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 7 |  | 8
|  |  |  | 10 |  |  | 9

## lab 62-2025
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 25 | 24.9 | 0.35 | 24.55 | 25.25 | conforme
2 | 25 | 25 | 0.35 | 24.65 | 25.35 | conforme
3 | 25 | 25 | 0.35 | 24.65 | 25.35 | conforme | conforme
4 | 25 | 25 | 0.35 | 24.65 | 25.35 | conforme
5 | 25 | 25.2 | 0.35 | 24.85 | 25.55 | conforme
6 | 25 | 25.2 | 0.35 | 24.85 | 25.55 | conforme
7 | 25 | 25.3 | 0.35 | 24.95 | 25.65 | conforme
8 | 25 | 25.3 | 0.35 | 24.95 | 25.65 | conforme
9 | 25 | 25.4 | 0.36 | 25.04 | 25.76 | conforme
[5 empty] | 2 |  | 1
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 82-2025
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
2021
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 |  | 2.9 | 1.43 | 1.47 | 4.33 | conforme
2 |  | 2.7 | 1.87 | 0.83 | 4.57 | non conforme
3 |  | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 4.6 | conforme
4 |  | 3.3 | 1.12 | 2.18 | 4.42 | conforme
5 |  | 2.9 | 1.41 | 1.49 | 4.31 | conforme
6 |  | 2.9 | 1.29 | 1.61 | 4.19 | conforme
7 |  | 2.6 | 0.99 | 1.61 | 3.59 | conforme
8 |  | 3.4 | 0.84 | 2.56 | 4.24 | conforme
9 |  | 3.7 | 1.04 | 2.66 | 4.74 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83-2025
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 |  | 4.4 | 1.36 | 3.04 | 5.76 | conforme
2 |  | 4.4 | 1.28 | 3.12 | 5.68 | conforme
3 |  | 4.7 | 1.18 | 3.52 | 5.88 | conforme
4 |  | 4.1 | 1.99 | 2.11 | 6.09 | conforme
5 |  | 5.8 | 0.61 | 5.19 | 6.41 | conforme
6 |  | 4.5 | 1.02 | 3.48 | 5.52 | conforme
7 |  | 4.8 | 0.79 | 4.01 | 5.59 | conforme
8 |  | 5.1 | 0.79 | 4.31 | 5.89 | conforme
9 |  | 4.9 | 1.02 | 3.88 | 5.92 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83Acong
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | -18 | -19.6 | 2.5 | -22.1 | -17.1 | conforme
2 | -18 | -19.6 | 1.9 | -21.5 | -17.7 | conforme
3 | -18 | -19.8 | 2.4 | -22.2 | -17.4 | conforme
4 | -18 | -19.4 | 2.2 | -21.6 | -17.2 | conforme
5 | -18 | -19.2 | 2.3 | -21.5 | -16.9 | conforme
6 | -18 | -19.5 | 2.4 | -21.9 | -17.1 | conforme
7 | -18 | -19.6 | 2.4 | -22 | -17.2 | conforme
8 | -18 | -18.7 | 2.5 | -21.2 | -16.2 | conforme
9 | -18 | -19.2 | 2.2 | -21.4 | -17 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab114-
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 5 | 6.7 | 1 | 5.7 | 7.7 | conforme
2 | 5 | 4.8 | 2.8 | 2 | 7.6 | conforme
3 | 5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 7.2 | conforme
4 | 5 | 5.8 | 1.9 | 3.9 | 7.7 | conforme
5 | 5 | 4.7 | 2 | 2.7 | 6.7 | conforme
6 | 5 | 4.6 | 2 | 2.6 | 6.6 | conforme
7 | 5 | 4.7 | 2.1 | 2.6 | 6.8 | conforme
8 | 5 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 6.7 | conforme
9 | 5 | 6.4 | 1.3 | 5.1 | 7.7 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## Lab 153-A
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax
1 | 9.9 | 9.2 | 0.35 | 8.85 | 9.55
2 | 9.9 | 9.3 | 0.37 | 8.93 | 9.67
3 | 9.9 | 9.3 | 0.36 | 8.94 | 9.66
4 | 9.9 | 9.1 | 0.36 | 8.74 | 9.46
5 | 9.9 | 9.3 | 0.38 | 8.92 | 9.68

## LAB139-2025
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 420 | 415 | 2 | 413 | 417 | conforme
2 | 420 | 417.6 | 2 | 415.6 | 419.6 | conforme
3 | 420 | 419 | 2 | 417 | 421 | conforme

## lab 03B-2025
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
PETRIN
Tlue | Tréf | incertitude | min | max | conformité
24 | 24.1 | 0.2 | 23.9 | 24.3 | conforme
chambre de fermentation
Tlue | Tréf | incertitude | min | max | conformité
25 | 24.9 | 0.2 | 24.7 | 25.1 | conforme
25 | 24.7 | 0.2 | 24.5 | 24.9 | conforme

## LAB 11B-2025
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax
1 | 100 | 100.3 | 0.37 | 99.93 | 100.67
2 | 100 | 100.4 | 0.38 | 100.02 | 100.78
3 | 100 | 100.3 | 0.38 | 99.92 | 100.68
4 | 100 | 100.3 | 0.35 | 99.95 | 100.65
5 | 100 | 100.4 | 0.38 | 100.02 | 100.78

## Lab 08A-2025
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 555 | 545.71 | 3.1 | 542.61 | 548.81 | conforme
milieu | 555 | 548.85 | 3.1 | 545.75 | 551.95 | conforme
en avant | 555 | 549.33 | 3.1 | 546.23 | 552.43 | conforme
lab 08A

## Lab 08B-2025
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 555 | 549.64 | 2.8 | 546.84 | 552.44 | conforme
milieu | 555 | 554.99 | 2.8 | 552.19 | 557.79 | conforme
en avant | 555 | 555.55 | 2.8 | 552.75 | 558.35 | conforme
lab 08B

## lab 20B-2025
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 45 | 44.8 | 0.39 | 44.41 | 45.19 | conforme
2 | 45 | 44.7 | 0.38 | 44.32 | 45.08 | conforme
3 | 45 | 44.7 | 0.42 | 44.28 | 45.12 | conforme
4 | 45 | 44.8 | 0.4 | 44.4 | 45.2 | conforme
5 | 45 | 44.9 | 0.46 | 44.44 | 45.36 | conforme

## lab 84-2025
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 170 | 169.3 | 0.69 | 168.61 | 169.99 | conforme
2 | 170 | 169.4 | 0.7 | 168.7 | 170.1 | conforme
3 | 170 | 169.3 | 0.71 | 168.59 | 170.01 | conforme
4 | 170 | 168.5 | 0.7 | 167.8 | 169.2 | conforme
5 | 170 | 169.4 | 0.7 | 168.7 | 170.1 | conforme
6 | 170 | 169.7 | 0.68 | 169.02 | 170.38 | conforme
7 | 170 | 170.4 | 0.69 | 169.71 | 171.09 | conforme
8 | 170 | 172.4 | 0.69 | 171.71 | 173.09 | conforme
9 | 170 | 173.4 | 0.71 | 172.69 | 174.11 | conforme

## lab19D-2025
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 36.5 | 37.3 | 0.37 | 36.93 | 37.67 | conforme
2 | 36.5 | 37.3 | 0.37 | 36.93 | 37.67 | conforme
3 | 36.5 | 37.1 | 0.38 | 36.72 | 37.48 | conforme
4 | 36.5 | 37.1 | 0.36 | 36.74 | 37.46 | conforme
5 | 36.5 | 37.1 | 0.38 | 36.72 | 37.48 | conforme
6 | 36.5 | 37.1 | 0.36 | 36.74 | 37.46 | conforme
7 | 36.5 | 36.9 | 0.36 | 36.54 | 37.26 | conforme
8 | 36.5 | 36.9 | 0.36 | 36.54 | 37.26 | conforme
9 | 36.5 | 37.4 | 0.36 | 37.04 | 37.76 | conforme
[9 empty] | 3 | 2
[8 empty] | 4 |  | 5
1
[8 empty] | 7 |  | 6
[8 empty] | 8 |  | 9