## lab 47a
UNPA |  | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité |  | N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 135 | 130.4 | 0.36 | 130.04 | 130.76 | conforme |  | 1 | 135 | 129.9 | 0.36 | 129.54 | 130.26 | non conforme
2 | 135 | 132.2 | 0.37 | 131.83 | 132.57 | conforme |  | 2 | 135 | 131.7 | 0.37 | 131.33 | 132.07 | conforme
3 | 135 | 130 | 0.37 | 129.63 | 130.37 | non conforme |  | 3 | 135 | 129.5 | 0.37 | 129.13 | 129.87 | non conforme
4 | 135 | 132 | 0.37 | 131.63 | 132.37 | conforme |  | 4 | 135 | 131.5 | 0.37 | 131.13 | 131.87 | conforme
5 | 135 | 131 | 0.37 | 130.64 | 131.37 | conforme |  | 5 | 135 | 130.5 | 0.37 | 130.14 | 130.86 | conforme
6 | 135 | 131.2 | 0.36 | 130.83 | 131.56 | conforme |  | 6 | 135 | 130.7 | 0.36 | 130.33 | 131.07 | conforme
7 | 135 | 132.8 | 0.37 | 132.43 | 133.17 | non conforme |  | 7 | 135 | 132.3 | 0.37 | 131.93 | 132.67 | conforme
8 | 135 | 134 | 0.37 | 133.64 | 134.37 | non conforme |  | 8 | 135 | 133.5 | 0.37 | 133.14 | 133.86 | non conforme
9 | 135 | 129.9 | 0.36 | 129.53 | 130.26 | non conforme |  | 9 | 135 | 129.4 | 0.36 | 129.03 | 129.77 | non conforme
10 | 135 | 130.5 | 0.37 | 130.5 | 130.87 | conforme |  | 10 | 135 | 130 | 0.37 | 130 | 130 | non conforme

## lab 47b
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
N° cellule | Tinducation | T° ref | incertitude | min | max | conformité
1 | 135.5 | 131.4 | 0.42 | 130.98 | 131.82 | conforme
2 | 135.5 | 130.7 | 0.54 | 130.16 | 131.24 | conforme
3 | 135.5 | 129.1 | 0.49 | 128.52 | 129.68 | non conforme
4 | 135.5 | 133.6 | 0.58 | 133.2 | 134 | non conforme
5 | 135.5 | 130.9 | 0.4 | 130.24 | 131.56 | conforme
6 | 135.5 | 128.4 | 0.66 | 127.96 | 128.84 | non conforme
7 | 135.5 | 132.1 | 0.44 | 131.44 | 132.76 | conforme
8 | 135.5 | 129.9 | 0.66 | 129.27 | 130.53 | non conforme
9 | 135.5 | 129.3 | 0.63 | 128.69 | 129.91 | non conforme
10 | 135.5 | 130.7 | 0.61 | 130.7 | 130.7 | conforme

## lab 19B
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax
1 | 44.1 | 44.7 | 0.62 | 44.08 | 45.32 | non conforme |  | 43.7 | 44.3 | 0.62 | 43.68 | 44.92 | conforme
2 | 44.1 | 44.5 | 0.54 | 43.96 | 45.04 | non conforme |  | 43.7 | 44.1 | 0.54 | 43.56 | 44.64 | conforme
3 | 44.1 | 44.5 | 0.54 | 43.96 | 45.04 | non conforme |  | 43.7 | 44.1 | 0.54 | 43.56 | 44.64 | conforme
4 | 44.1 | 44.4 | 0.58 | 43.82 | 44.98 | conforme |  | 43.7 | 44 | 0.58 | 43.42 | 44.58 | conforme
5 | 44.1 | 44.2 | 0.64 | 43.56 | 44.84 | conforme |  | 43.7 | 43.8 | 0.64 | 43.16 | 44.44 | conforme
6 | 44.1 | 43.8 | 0.77 | 43.03 | 44.57 | conforme |  | 43.7 | 43.4 | 0.77 | 42.63 | 44.17 | non conforme
7 | 44.1 | 43.7 | 0.8 | 42.9 | 44.5 | non conforme |  | 43.7 | 43.3 | 0.8 | 42.5 | 44.1 | non conforme
8 | 44.1 | 43.3 | 0.65 | 42.65 | 43.95 | non conforme |  | 43.7 | 42.9 | 0.65 | 42.25 | 43.55 | non conforme
9 | 44.1 | 43.4 | 0.66 | 42.74 | 44.06 | non conforme |  | 43.7 | 43 | 0.66 | 42.34 | 43.66 | non conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 19A
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | confotmité
1 | 41.5 | 41.8 | 0.43 | 41.37 | 42.23 | conforme
2 | 41.5 | 41.7 | 0.45 | 41.25 | 42.15 | conforme
3 | 41.5 | 41.6 | 0.43 | 41.17 | 42.03 | conforme
4 | 41.5 | 41.6 | 0.44 | 41.16 | 42.04 | conforme
5 | 41.5 | 41.2 | 0.46 | 40.74 | 41.66 | conforme
6 | 41.5 | 41 | 0.55 | 40.45 | 41.55 | non conforme
7 | 41.5 | 40.9 | 0.51 | 40.39 | 41.41 | non conforme
8 | 41.5 | 40.8 | 0.48 | 40.32 | 41.28 | non conforme
9 | 41.5 | 40.9 | 0.51 | 40.39 | 41.41 | non conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 145
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 30 | 29.9 | 0.4 | 29.5 | 30.3 | conforme
2 | 30 | 29.9 | 0.4 | 29.5 | 30.3 | conforme
3 | 30 | 29.9 | 0.38 | 29.52 | 30.28 | conforme | conforme
4 | 30 | 30 | 0.37 | 29.63 | 30.37 | conforme
5 | 30 | 29.8 | 0.38 | 29.42 | 30.18 | conforme
6 | 30 | 29.7 | 0.41 | 29.29 | 30.11 | conforme
7 | 30 | 29.8 | 0.36 | 29.44 | 30.16 | conforme
8 | 30 | 29.7 | 0.38 | 29.32 | 30.08 | conforme
9 | 30 | 29.7 | 0.4 | 29.3 | 30.1 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 7 |  | 8
|  |  |  | 10 |  |  | 9

## lab 62
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 25 | 24.9 | 0.36 | 24.54 | 25.26 | conforme
2 | 25 | 24.7 | 0.35 | 24.35 | 25.05 | conforme
3 | 25 | 24.6 | 0.36 | 24.24 | 24.96 | conforme | conforme
4 | 25 | 24.5 | 0.36 | 24.14 | 24.86 | conforme
5 | 25 | 24.6 | 0.35 | 24.25 | 24.95 | conforme
6 | 25 | 24.6 | 0.36 | 24.24 | 24.96 | conforme
7 | 25 | 24.4 | 0.36 | 24.04 | 24.76 | conforme
8 | 25 | 24.5 | 0.36 | 24.14 | 24.86 | conforme
9 | 25 | 25.1 | 0.36 | 24.74 | 25.46 | conforme
[5 empty] | 2 |  | 1
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 82
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
2021
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 |  | 2.6 | 1.41 | 1.19 | 4.01 | conforme
2 |  | 1.8 | 2.34 | -0.54 | 4.14 | non conforme
3 |  | 2.4 | 1.78 | 0.62 | 4.18 | non conforme
4 |  | 2.3 | 2.21 | 0.09 | 4.51 | non conforme
5 |  | 3.2 | 0.99 | 2.21 | 4.19 | conforme
6 |  | 3.3 | 0.78 | 2.52 | 4.08 | conforme
7 |  | 3.3 | 0.67 | 2.63 | 3.97 | conforme
8 |  | 3.7 | 0.66 | 3.04 | 4.36 | conforme
9 |  | 3.6 | 0.74 | 2.86 | 4.34 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 |  | 4.7 | 0.94 | 3.76 | 5.64 | conforme
2 |  | 4.9 | 1.04 | 3.86 | 5.94 | conforme
3 |  | 5 | 0.99 | 4.01 | 5.99 | conforme
4 |  | 4.7 | 1.13 | 3.57 | 5.83 | conforme
5 |  | 5.6 | 1.05 | 4.55 | 6.65 | conforme
6 |  | 4.6 | 1.04 | 3.56 | 5.64 | conforme
7 |  | 4.6 | 1.19 | 3.41 | 5.79 | conforme
8 |  | 4.6 | 1.17 | 3.43 | 5.77 | conforme
9 |  | 4.9 | 1.12 | 3.78 | 6.02 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab 83Acong
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | -20 | -21.8 | 2.49 | -24.29 | -19.31 | conforme
2 | -20 | -22 | 3.2 | -25.2 | -18.8 | conforme
3 | -20 | -21.9 | 2.93 | -24.83 | -18.97 | conforme
4 | -20 | -21.5 | 2.69 | -24.19 | -18.81 | conforme
5 | -20 | -21.5 | 2.69 | -24.19 | -18.81 | conforme
6 | -20 | -19.9 | 1.7 | -21.6 | -18.2 | conforme
7 | -20 | -20.9 | 1.39 | -22.29 | -19.51 | conforme
8 | -20 | -20.7 | 1.76 | -22.46 | -18.94 | conforme
9 | -20 | -19.2 | 1.31 | -20.51 | -17.89 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## lab114-
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 5 | 6.1 | 1.64 | 4.46 | 7.74 | conforme
2 | 5 | 6.1 | 1.53 | 4.57 | 7.63 | conforme
3 | 5 | 6.3 | 1.6 | 4.7 | 7.9 | conforme
4 | 5 | 6.2 | 1.61 | 4.59 | 7.81 | conforme
5 | 5 | 5.8 | 1.86 | 3.94 | 7.66 | conforme
6 | 5 | 5.4 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | conforme
7 | 5 | 5.8 | 1.92 | 3.88 | 7.72 | conforme
8 | 5 | 6 | 1.53 | 4.47 | 7.53 | conforme
9 | 5 | 5.4 | 2.13 | 3.27 | 7.53 | conforme
[5 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | 4 |  |  | 3
5
[5 empty] | 6 |  | 7
|  |  |  | 9 |  |  | 8

## LAB139
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 420 | 412 | 1 | 411 | 413 | conforme
2 | 420 | 413.5 | 1 | 412.5 | 414.5 | conforme
3 | 420 | 415.1 | 1 | 414.1 | 416.1 | conforme

## lab 03B
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
PETRIN
Tlue | Tréf | incertitude | min | max | conformité
24 | 24.2 | 0.2 | 24 | 24.4 | conforme
chambre de fermentation
Tlue | Tréf | incertitude | min | max | conformité
25 | 24.5 | 0.2 | 24.3 | 24.7 | conforme
25 | 24.6 | 0.2 | 24.4 | 24.8 | conforme

## LAB 11B
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax
1 | 100 | 100.3 | 0.36 | 99.94 | 100.66
2 | 100 | 100.3 | 0.35 | 99.95 | 100.65
3 | 100 | 100.4 | 0.37 | 100.03 | 100.77
4 | 100 | 100.3 | 0.35 | 99.95 | 100.65
5 | 100 | 100.3 | 0.36 | 99.94 | 100.66

## lab 08A
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 553 | 546.9 | 3 | 543.9 | 549.9 | conforme
milieu | 553 | 547.5 | 3 | 544.5 | 550.5 | conforme
en avant | 553 | 550.3 | 3 | 547.3 | 553.3 | conforme
lab 08A

## lab 08B
UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
| Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[5 empty] | 2017-04-04 | 1
point | indication | T° lue | incertitude | min | max | conformité
au fond | 555 | 548.6 | 3 | 545.6 | 551.6 | conforme
milieu | 555 | 550.4 | 3 | 547.4 | 553.4 | conforme
en avant | 555 | 556 | 3 | 553 | 559 | conforme
lab 08B

## lab 20B
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 45 | 45 | 0.41 | 44.59 | 45.41 | conforme
2 | 45 | 44.6 | 0.42 | 44.18 | 45.02 | conforme
3 | 45 | 44.9 | 0.37 | 44.53 | 45.27 | conforme
4 | 45 | 45 | 0.39 | 44.61 | 45.39 | conforme
5 | 45 | 44.9 | 0.45 | 44.45 | 45.35 | conforme

## lab 84
|  | UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  |  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[7 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 175 | 173.6 | 0.68 | 172.92 | 174.28 | conforme
2 | 175 | 174.7 | 0.67 | 174.03 | 175.37 | conforme
3 | 175 | 174.5 | 0.69 | 173.81 | 175.19 | conforme
4 | 175 | 172.1 | 0.68 | 171.42 | 172.78 | conforme
5 | 175 | 173.6 | 0.67 | 172.93 | 174.27 | conforme
6 | 175 | 173.6 | 0.68 | 172.92 | 174.28 | conforme
7 | 175 | 175 | 0.68 | 174.32 | 175.68 | conforme
8 | 175 | 176.5 | 0.7 | 175.8 | 177.2 | conforme
9 | 175 | 177.4 | 0.69 | 176.71 | 178.09 | conforme

## lab19D
| UNPA | Manuel des instructions |  |  |  | Document | Page 1 sur 1
ILA 60
|  | Analyse des résultats d’étalonnage et/ou de vérification |  |  |  | Date | Edition
[6 empty] | 2017-04-04 | 1
| valeur lue | valeur de réf | incertitude | Tmin | Tmax | conformité
1 | 36.5 | 37 | 0.37 | 36.63 | 37.37 | conforme
2 | 36.5 | 37 | 0.38 | 36.62 | 37.38 | conforme
3 | 36.5 | 37.1 | 0.36 | 36.74 | 37.46 | conforme
4 | 36.5 | 37.1 | 0.37 | 36.73 | 37.47 | conforme
5 | 36.5 | 36.9 | 0.38 | 36.52 | 37.28 | conforme
6 | 36.5 | 36.7 | 0.36 | 36.34 | 37.06 | conforme
7 | 36.5 | 36.7 | 0.36 | 36.34 | 37.06 | conforme
8 | 36.5 | 37.2 | 0.36 | 36.84 | 37.56 | conforme
9 | 36.5 | 36.6 | 0.37 | 36.23 | 36.97 | conforme
[9 empty] | 3 | 2
[8 empty] | 4 |  | 5
1
[8 empty] | 7 |  | 6
[8 empty] | 8 |  | 9